## Arkusz1
MCUS.DZP.372-Z-26/2024 |  |  |  | Załącznik nr 2d do Zapytania ofertowego
KALKULACJA CENOWA
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu część IV zamówienia - dostawa wózko-wanny elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Redzińskiej 66/68 we Wrocławiu
Lp. | Przedmiot zamówienia wraz z opisem | j.m. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | WÓZKO-WANNA ELEKTRYCZNA DO KAPIELI: sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. OPIS PRODUKTU: 1. Maksymalne obciążenie: min. 175 kg 2. Waga urządzenia: nie większa niż min. 115 kg 3. Elektryczna regulacja wysokości 4. Podnoszenie urządzenia za pomocą siłowników 5. Regulacja wysokości w zakresie: od 60cm(+/- 2 cm) do min. 105 cm. Nie dopuszcza się aby wysokość minimalna była wyższa niż 50 cm ze względów użytkowych 6. Długość całkowita: 2050 mm (+/-2 cm) 7. Szerokość całkowita: 79 cm (+/- 2 cm) 8. Elektryczna regulacja kata anty- Trendelenberga minm. 10 ° 9. Zasilanie akumulatorowe: 24 V 10. Średnica kół min. 150 mm 11. W każdym rogu odbojniki chroniące przed uszkodzeniami 12. Centralne zamki blokady na obu osiach kół (4 koła blokowane) z funkcją jazdy kierunkowej 13. Regulowane poręcze boczne 14. Obie poręcze szczytowe z możliwością ustawienia w min. 4 dowolnych pozycjach 15. Rura spustowa umieszczona pod leżem 16. Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej malowanej proszkowo 17. Podwozie dodatkowo lakierowane 18. Materac z kanalikami pozwalającymi na odprowadzenie wody spod ciała pacjenta. Nie dopuszcza się materacy bez kanalików 19. W zestawie wodoodporna poduszka pod głowę pacjenta dopasowana do leża 20. Odpływ wody z korkiem 21. Klasa odporności min. IP65 22. Pilot na przewodzie z możliwością regulacji wysokości oraz przechyłu wzdłużnego 23. Zasilanie 24 V 24. System awaryjnego opuszczania w przypadku awarii pilota 25. Wyłącznik bezpieczeństwa oznaczony kolorem czerwonym, powodujący natychmiastowe zablokowanie wszystkich funkcji 26. Instrukcja w języku polskim 27. Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce - stosowny dokument dołączyć na wezwanie Zamawiającego Okres gwarancji wg. producenta, jednak nie krótszy 12 m-cy. ........................(Wykonawca zobowiązany jest wskazać minimalny okres gwarancji w miejsce wykropkowane) | szt. | 1
RAZEM